## APPA M
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA M1 | APPA M2 | APPA M3
Постоянное напряжение (DCV) | Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600 В
| Погрешность | ± (0,5 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ
| Вх. сопротивление | 10 МОм
| Защита входа | 600 В
Переменное напряжение (ACV -TRMS) | Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600 В
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ
| Полоса частот | 45…500 Гц
| Входной импеданс | 10 МОм
| Защита входа | 600 В
Постоянный ток (DCA) | Пределы измерений | нет | 400мкА; 4000 мкА; 6 А; 10 А*
| Погрешность |  | ± (0,9 % + 5 ед. счета); ± (1,5 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 0,1 мкА; 1 мА
| Падение напряжения |  | 2 Вмакс (на диапазонах 6 А; 10 А)
| Защита входа |  | 10 А(500В)
Переменный ток (ACA-TRMS) | Пределы измерений | нет | 6 А; 10 А*
| Погрешность |  | ± (1,5 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 1 мА
| Полоса частот |  | 45…500 Гц
| Защита входа |  | 10 А(500В)
Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 Мом
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | <30 Ом; >200 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный зуммер частотой 2,7 кГц
Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 1,8 В
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета)
| Защита входа | 600 В
Частота (Hz) | Пределы измерений | 100 Гц; 1; 10; 50 кГц
| Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета)
| Макс. разрешение | 0,01 Гц
| Чувствительность | Не менее 4 В/ 0,6 А
Температура | Пределы измерений | нет |  | -40…+400 °С
| Погрешность |  |  | ±(1%+ 20 ед. сч.) **
| Макс. разрешение |  |  | 0,1 °С
Емкость | Пределы измерений | 50; 500 нФ; 5; 50; 500; 1000 мкФ
| Погрешность | ± (2,0 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,01 нФ
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS – в зав. от режима и модели)
| Макс. индикация | 6.000
| Скорость измерения | 3 изм./с
| Автовыключение пит. | 20 мин
| Автовыключение подсв. | нет |  | 2 мин
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА)
| Срок службы батареи | 300 ч
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 68 х 138 х 30 мм
| Масса | 200 г
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), батарея (2), руководство по эксплуатации, адаптер термопары + термопара К-типа (для АРРА М3)
| Опция | Съемный защитный чехол (Holster) для крепления изм. проводов, имеет откидную подставку-упор и строенный магнитный держатель крепления на металл. поверхность.

## APPA P
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA P1 | APPA P2 | APPA P3
Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) | Предел измерений | 600/ 1000 В
| Погрешность | ± (2% + 3 ед.счета)
| Макс. разрешение | 0,1 В
| Полоса частот | 45…500 Гц
| Защита входа | 1000 В
Постоянное напряжение (DCV) | Пределы измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ
| Вх. сопротивление | 10 МОм
| Защита входа | 1000 В
Переменное напряжение (ACV -TRMS) | Пределы измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ
| Полоса частот | 45…500 Гц
| Входной импеданс | 10 МОм
| Защита входа | 1000 В
Постоянный ток («А» -DCA) (DCA) | Пределы измерений | нет |  | 6/ 10 А
| Погрешность |  |  | ± (1 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение |  |  | 1 мА
| Падение напряжения |  |  | 10 А (30 секунд)
Постоянный ток («мкА» - DCA) | Предел измерения | нет | 600 мкА | нет
| Погрешность |  | ± (1 % + 2 ед. счета)
| Макс. Разрешение |  | 0,1 мкА
| Входное сопротивление |  | 3 кОм
| Защита входа |  | 1000 В
Переменный ток (ACA-TRMS) | Пределы измерений | нет |  | 6/ 10 А
| Погрешность |  |  | ± (1,5 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение |  |  | 1 мА
| Полоса частот |  |  | 45…500 Гц
| Защита входа |  |  | 11 А
Переменный ток («мкА» - ACA TRMS) | Предел измерений | нет | 600 мкА | нет
| Погрешность |  | ± (1,5 % + 3 ед. счета)
| Входное сопротивление |  | 3 кОм
| Макс. Разрешение |  | 0,1 мкА
Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 Мом
| Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | Вкл. <20 Ом, выкл. >200 Ом
| Диапазон измерений | 0…600 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный зуммер частотой 2 кГц
| Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета)
| Защита входа | 1000 В
Испытание диода (p-n) | Диапазон измерений | 1,5 В
| Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета)
| Разрешение | 0,001 В
| Напряжение теста | 1,8 В
| Защита входа | 1000 В
Частота (Hz) | Пределы измерений | 100/ 1000 Гц/ 10/ 100 кГц
| Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета)
| Макс. разрешение | 0,01 Гц
| Чувствительность | Не менее 5 В
Температура | Пределы измерений | нет | -40…+400 °С | нет
| Погрешность |  | ±(1%+ 20 ед. сч.) **
| Макс. разрешение |  | 0,1 °С
Емкость | Пределы измерений | 1/ 10/ 100 мкФ/ 1/ 10 мФ
| Погрешность | ± (1,9 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 нФ
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS – в зав. от режима и модели)
| Макс. индикация | 6.000
| Автовыключение пит. | 20 мин
| Источник питания | 9 В х 1 (тип «крона»)
| Срок службы батареи | 200 ч
| Условия эксплуатации | Температура: -10 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм
| Масса | 250 г (с батареями)
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), батарея (1), руководство по эксплуатации, адаптер термопары + термопара К-типа (для АРРА P2), съемный защитный чехол (Holster) для крепления изм. проводов, имеет откидную подставку-упор и встроенный магнитный держатель крепления на металл. поверхность.

## APPA Voltest
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA Voltest-A | APPA Voltest-B | APPA Voltest-S
Автоизмерение напряжения Переменный ток ACA (TRMS) | Диапазон измерений | 0,1 … 200 А | Нет
| Погрешность | ± (1,0 % + 5 е.м.р.)
| Макс. разрешение | 0,1 А
| Полоса частот | 45…65 Гц
| Тип преобразователя | Трансформатор тока
| Макс. диаметр провода | 16 мм
| Защита входа | 1000 В
Постоянное напряжение (DCV) | Пределы измерений | 6В … 1000В (-4В…-1000В) | ± 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750В | 2В … 750В (-1В…-750В)
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 е.м.р.) | - | ± (1,3 % + 5 е.м.р.)
| Макс. разрешение | 0,1 В | - | 1 В
| Защита входа | 1000 В | 750В
Переменное напряжение (ACV) | Пределы измерений | 6В … 1000В (-4В…-1000В) | 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750В | 1В…750 В
| Погрешность | ± (1,0 % + 5 е.м.р.) |  | ± (1,0 % + 2 е.м.р.)
| Макс. разрешение | 0,1 В |  | 1 В
| Полоса частот | 45…65 Гц
| Защита входа | 1000 В | 750В
Индикация сверхнизкого напряжения ELV | Диапазон напряжений | < 50 В перем. (45…65 Гц); < 120 В пост. | -
Индикация наличия фазы и чередования фаз | Диапазон напряжений | 100…1000 В | 100…750 В
| Полоса частот | 45…65 Гц | 50…60 Гц
| Индикатор фазы | с/д индикатор | 1 ЖК – индикатор
| Индикатор чередования | с/д «L»/ «R» с указателем направления | ЖК – индикатор (L/R) с указателем направления вращения
Сопротивление | Пределы измерений | 1…9999 Ом | - | 1 Ом …1999 Ом
| Погрешность | ± (1,0 % + 5 е.м.р.) | - | ± (2 % + 2 е.м.р.)
| Макс. разрешение | 1 Ом | - | 1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 200 Ом | ≤200 кОм | 200 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
| Макс. Разрешение | 1 Ом | - | 1 Ом
| Прозвон цепи | 200 Ом | ≤200 кОм | 200 Ом
| Защита входа | 1000 В | 750 В
Испытание диода (p-n) | Падение напряжения | Звуковая проверка (при прямом и обратном подключении диода) |  | 0,3В…0,9В
| Погрешность |  |  | ± (0,9 % + 2 е.м.р.)
| Макс. Разрешение |  |  | 0,1 В
Частота (Hz) | Пределы измерений | - |  | 1… 999 Гц
| Погрешность |  |  | ±(0,3% + 5 е.м.р.)
| Макс. разрешение |  |  | 1 Гц
| Чувствительность |  |  | Не менее 6 В
Общие данные | Макс. Индикация | 9999 | - | 1999
| Измерение ср. кв. зн. | Произвольной формы (TRMS) | Синусоид. Сигнал
| Шкала фикс. Значений | 8 номиналов | 7 номиналов | -
| Встроенный фонарик | с/д подсветка | -
| Автовключение | U> 6 В (пост. / перем.) | -
| Автовыключение | 30 с | - | 10 мин
| Измерительный провод | L1/L2 (дл. 1,1 м); резьбовые колпачки щупов (4/2 мм) | 1,1 м; (несъемный щуп L2); резьбовые колпачки (4/2 мм)
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА)
| Срок службы батареи | 1000 тестов | 200 ч
| Условия эксплуатации | -15 °С…55 °С; отн. вл. < 85 % | 0 °С…50 °С; отн. влажность < 80 %
| Габаритные размеры | 60 х 210 х 40 | 68 х 239 х 29 мм
| Масса | 240 г | 220 г

## APPA iMeter
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA iMeter 3 | APPA iMeter 5
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. мл.р.) | ± (0,5 % + 2 ед. мл.р.)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ
| Вх. сопротивление | 10 МОм//100 пФ
| Защита входа | 600 В скз
Переменное напряжение (RMS) | Пределы измерений | 400мВ;4; 40; 400; 600 В
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед.мл.р.) | ± (1,3 % + 5 ед.мл.р.)
| Макс. разрешение | 1 мВ
| Полоса частот | 50…500 Гц
| Входной импеданс | 10 МОм//100 пФ
| Защита входа | 600 В скз
Постоянный ток | Пределы измерений | нет | 400мкА; 4000 мкА
| Макс. разрешение |  | 0,1 мкА
| Входное сопротивление |  | 3 кОм
Переменный ток (RMS) | Пределы измерений | нет | 400мкА; 4000 мкА
| Макс. разрешение |  | 0,1 мкА
| Входное сопротивление |  | 3 кОм
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм
| Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед.мл.р.)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом
| Прозвон цепи | до 50 Ом (непрерывный сигнал 2 кГц)
| Тестовое напряжение | 0,4 В
| Защита входа | 600 В скз
Испытание диода (p-n) | Макс. ток теста | 1,1 мА
| Напряжение теста | 1,5 В
| Защита входа | 600 В скз
Частота (Hz) | Пределы измерений | 5; 50; 500Гц; 5; 50; 500 кГц; 5 МГц
| Погрешность | ±(0,3% + 5 ед.мл.р.)
| Макс. разрешение | 0,001 Гц
| Чувствительность | не менее 1 В (синус, меандр)
Скважность | Пределы измерений | 0,1%...99,9%
| Погрешность | ±(0,5% + 3 ед.сч.)
| Макс. разрешение | 0.1%
| Чувствительность | не менее 1 В (меандр; в диапазоне 5 Гц…5 кГц)
Емкость | Пределы измерений | 50нФ/ 500 нФ; 5; 50; 100 мкФ
| Погрешность | ± (5 % + 0,2нФ)/ ± (2,9 % + 5 ед. мл.р.)
| Макс. разрешение | 0,01 нФ
Общие данные | Макс. индиц. Число | 5000 | 4000
| Скорость измерения | 3 изм./с
| Автовыключение | 30 мин
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип СЦ)
| Срок службы батареи | 100 ч
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 56 х 12 х 112 мм
| Масса | 115 г
| Комплект поставки | Измерительные провода (2-несъемные), батарея (2), защитный чехол-портмоне, руководство по эксплуатации

## APPA 17
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 17 | APPA 17A
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 300 мВ; 3; 30; 300; 600 В | 4,2; 42; 420; 600 B
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. мл. разряда) | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | 1 мВ
| Вх. сопротивление | 10 МОм | 9 МОм
Переменное напряжение | Пределы измерений | 3 В (40…300 Гц) 30; 300; 600 В (40…500 Гц) | 4,2 В (40…300 Гц) 42; 420; 600 B (40…500 Гц)
| Погрешность | ± (1,7 % + 5 ед. мл. разряда) | ± (1,5 % + 5 ед.мл. разряда)
| Макс. разрешение | 1 мВ
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | 9 МОм/100 пФ
Сопротивление | Пределы измерений | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм | 420 Ом; 4,2; 42; 420 кОм; 4,2; 42 МОм
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. мл. разряда) | ± (0,9 % + 4 ед. мл. разряда)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 20 Ом | 50 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 3,3 В
| Макс. ток теста | 1,5 мА
Общие данные | Индикатор | Цифровая шкала: 4 разряда Макс. индицируемое число: 3200 | Цифровая шкала: 4 разряда Макс. индицируемое число: 4200
| Линейная шкала | 65 сегментов (12 изм./с) | нет
| Автовыключение | 10 мин
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА)
| Условия эксплуатации | МЭК-61010 (защита 600В); температура: 0 °С…50 °С; влажность: не более 80%
| Габаритные размеры | 42 х 145 х 24 мм
| Масса | 120 г
| Комплект поставки | Комплект измерительных проводов (1- ATL-3N), щуп короткий (1- SP-17R), щуп длинный (1- LP-17R), зажим типа «крокодил» (1- ТС-10N-В), батареи (установлены), руководство по эксплуатации
*Постоянный ток | Пределы измерений |  | 420; 4200 мкА
| Погрешность |  | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда)
| Макс. разрешение |  | 0,1 мкА
| Коэф. Преобразования |  | 1 мВ/1 мкА
*Переменный ток | Пределы измерений |  | 420; 600 А
| Погрешность |  | ± (1,5 % + 5 ед. мл. разряда)
| Макс. разрешение |  | 0,1 А
| Полоса частот |  | 40…300 Гц
| Коэф. Преобразования |  | 1 мВ/0,1 А
*Температура | Пределы измерений |  | 420; 4200 °С // 420; 4200 °F
| Погрешность |  | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда)
| Макс. разрешение |  | 0,1 °С // 0,1 °F
| Коэф. Преобразования |  | 1 мВ/1 °C // 1 мВ/1 °F
*Относительная влажность | Пределы измерений |  | 100%
| Погрешность |  | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда)
| Макс. разрешение |  | 0.1%
| Коэф. Преобразования |  | 1 мВ/1 %
Опциональные преобразователи
APPA 15 (преобразователь переменного тока)
Преобразование переменного тока | Диапазон | 0,1…300 А
| Погрешность | ± (1,9 % + 0,5 А)
| Полоса частот | 40…400 Гц
| Коэф. Преобразования | 1 мВ/0,1 А
| Диаметр провода | До 29 мм
| Защита входа | 600 В
Общие данные | Габаритные размеры | 72 х 102 х 36 мм
| Масса | 150 г
APPA 11H (преобразователь влажности)
Преобразование влажности | Диапазон | 10…95 %
| Погрешность | ± 3 %
| Коэф. Преобразования | 1 мВ/1 %
Общие данные | Источник питания | 9 В (тип «Крона»)
| Габаритные размеры | 52 х 131 х 30 мм
APPA 11 (преобразователь температуры)
преобразование температуры | Диапазон | -50…1000 °C -58…1830 °F
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 °C) ± (0,5 % + 4 °F)
| Коэф. Преобразования | 1 мВ/1 °С 1 мВ/1 °F
| Тип термопары | К-типа
Общие данные | Источник питания | 9 В (тип «Крона»)
| Габаритные размеры | 46 х 122 х 30 мм

## APPA 60
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 61 | APPA 62 / 62R | APPA 62T | APPA 63N | APPA 66R | APPA 66RT | APPA 67
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В |  |  | 300 мВ; 3; 30; 300; 600 В | 60 мВ; 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В |  | 300 мВ; 3; 30; 300; 600 В
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | [5 empty] | ± (0,7 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ |  |  |  | 0,01 мВ |  | 0,1 мВ
| Вх. сопротивление | 10 МОм//100 пФ |  |  | 10 Мом | 12 МОм |  | 10 Мом
| Защита входа | 1000 В |  |  | 600 В | 1000 В пост. |  | 600 В
Переменное напряжение | Пределы измерений | 2; 20; 200; 750 В |  |  | 3; 30; 300; 600 В | 60 мВ; 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В |  | 3; 30; 300; 600 В
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |  |  |  | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |  | ± (1,7 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 мВ |  |  |  | 0,01 мВ |  | 1 мВ
| Полоса частот | 50…500 Гц |  |  | 40…500 Гц | 45…500 Гц |  | 40…400 Гц
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |  |  |  | 12 МОм/100 пФ |  | 10 МОм/100 пФ
| Защита входа | 750 В |  |  | 600 В | 1000 В скз |  | 600 В
Постоянный ток | Пределы измерений | нет | 2 А; 20 А* |  | 300; 3000 мкА | 6 А; 10 А* |  | 300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А*
| Погрешность |  | ± (1,0 % + 2 ед. счета) |  |  |  |  | ± (1,2 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 0,001 А |  | 0,1 мкА | 1 мА |  | 0,1 мкА
| Защита входа |  | 10 А(500В) |  | 600 В; 3200 мкА | 11 А (500В) |  | Предохранитель 13 А/240 В (вход «А»); 1 А/240 В (вход «мА»)
Переменный ток | Пределы измерений | нет | 2 А; 20 А* |  | Нет | 6 А; 10 А* |  | 300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А*
| Погрешность |  | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |  |  | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |  | ± (1,7 % + 4 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 0,001 А |  |  | 1 мА |  | 0,1 мкА
| Полоса частот |  | 50…500 Гц |  |  | 45…500 Гц |  | 40…500 Гц
| Защита входа |  | 10 А(500В) |  |  | 11 А (500В) |  | Предохранитель 13 А/240 В (вход «А»); 1 А/240 В (вход «мА»)
Сопротивление | Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 Мом |  |  | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 Мом | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 Мом |  | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 Мом
| Погрешность | ± (0,7 % + 3 ед. счета) |  |  | ± (0,8 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | до 270 Ом |  |  | 15 Ом | 30 Ом |  | 50 Ом
| Звук. индикация | звуковой сигнал f=2 кГц (непрерывно)
Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 2 В |  |  | 3,3 В | ± 1,8 В |  | 3,3 В
| Макс. ток теста | 1,5 мА |  |  |  | 400 мкА |  | 1,5 мА
Частота (Hz) | Пределы измерений | Нет | 2; 20; 200 кГц; 2; 20 МГц |  | нет | 6; 60; 100 кГц |  | нет
| Погрешность |  | ±(0,01% + 1 ед.счета) |  |  | ±(0,1% + 2 ед.счета)
| Макс. разрешение |  | 1 Гц |  |  | 1 Гц
| Чувствительность |  | Не менее 2 В |  |  | -
Температура | Пределы измерений | нет |  | -20…800 °С | нет |  | -40…400 °С | нет
| Погрешность |  |  | ±(1%+3 °С) ** |  |  | ±(1%+ 10 ед. счета) **
| Макс. разрешение |  |  | 1 °С |  |  | 0,1 °С
Емкость | Пределы измерений | нет | 2 ; 20; 200 нФ; 2; 20; 200 мкФ; 2 мФ |  | нет | 10 нФ…10 мФ |  | нет
| Погрешность |  | ± (1,9 % + 8 ед. счета) |  |  | ± (1,9 % + 8 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 0,001 нФ |  |  | 0,01 нФ
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы |  |  | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы (TRMS) |  | Синусоидальный сигнал
| Макс. индикация | 2000 |  |  | 3200 | 6000 |  | 3200
| Скорость измерения | 1,5 изм./с |  |  | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с | 3 изм./с |  | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с
| Автовыключение | 10 мин |  |  |  | 20 мин |  | 10 мин
| Линейная шкала | нет |  |  | 65 сегментов | нет |  | 65 сегментов
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА)
| Срок службы батареи | 250 ч |  |  | 1000 ч | 150 ч |  | 900 ч
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм |  |  | 80 х 165 х 36 мм | 74 х 156 х 44 мм |  | 85 х 165 х 40 мм
| Масса | Не более 250 г |  |  | 310 г | 320 г |  | 360 г
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), батарея (2), адаптер термопары + термопара К-типа (для АРРА-62Т), руководство по эксплуатации |  |  | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (2), защитный чехол, руководство по эксплуатации | Измерительные провода (2), батарея (2), РЭ (1), термодатчик К-типа (1 для АРРА-66RТ) |  | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (2), защитный чехол, руководство по эксплуатации

## APPA 70
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 71 | APPA 72 | APPA 73 | APPA 75 | APPA 77 | APPA 79
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В |  |  | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ
| Вх. сопротивление | 10 МОм
| Защита входа | 1000 В
Переменное напряжение | Пределы измерений | 6; 60; 600; 750 В |  |  | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В
| Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) |  |  | ± (1,2 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 мВ |  |  | 0,1 мВ
| Полоса частот | 50…500 Гц
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ
| Защита входа | 1000 В
Постоянный ток | Пределы измерений | 600; 6000 мкА | 600; 6000 мкА; 6; 10 А |  | 400 мкА; 4000 мкА | 400; 4000 мкА; 10 А
| Погрешность | ± (1 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мкА
| Защита входа | 600 В | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА») |  | 600 В | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА»)
Переменный ток | Пределы измерений | нет | 6; 10 А |  | Нет | 10 А
| Погрешность |  | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |  |  | ± (1,5 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 1 мА |  |  | 10 мА
| Полоса частот |  | 50…500 Гц |  |  | 50…500 Гц
| Защита входа |  | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА») |  |  | Предохранитель 10 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА»)
Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 60 МОм |  |  | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм;4; 40 МОм
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 150 Ом |  |  | 450 Ом
| Звук. индикация | звуковой сигнал f=2 кГц (непрерывно)
Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 3 В
| Макс. ток теста | 1,5 мА
Частота (Hz) | Пределы измерений | 6; 60; 600 кГц; 6; 60 МГц |  |  | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 Гц
Емкость | Пределы измерений | 6; 60; 600 нФ; 6; 60; 600 мкФ; 6 мФ |  |  | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4 мФ; 40 мФ
| Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 пФ
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы |  | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы
| Макс. индикация | 6000 |  |  | 4000
| интерфейс | Нет |  | RS-232 | Нет |  | RS-232
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип «Крона») |  | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип «Крона»)
| Срок службы батареи | 300 ч
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 82 х 164 х 44 мм
| Масса | 350 г
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации

## APPA 80
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 80 | APPA 82 | APPA 82R
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ
| Вх. сопротивление | 10 МОм
| Защита входа | 1000 В
Переменное напряжение | Пределы измерений | 3; 30; 300; 750 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,3 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 мВ | 0,1 мВ
| Полоса частот | 40…500 Гц
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ
| Защита входа | 1000 В
Постоянный ток | Пределы измерений | 300; 3000 мкА; 10 А | 400; 4000 мкА; 10 А
| Погрешность | ± (1,7 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мкА
| Падение напряжения | <4 мВ /мкА до 4000 мкА, 2 Вмакс до 10 А
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА»)
Переменный ток | Пределы измерений | 300; 3000 мкА; 10 А | 400; 4000 мкА; 10 А
| Погрешность | ± (2,2 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мкА
| Полоса частот | 40…500 Гц
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА»)
Частота (при измерении уровня) | Диапазон измерений | нет | 40 Гц…1 кГц | 40…500 Гц
| Погрешность |  | ± (0,01 % + 1 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 1 Гц
| Чувствительность |  | 1/10 от предела измерения
Сопротивление | Пределы измерений | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 Мом | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 Мом
| Погрешность | ± (0,75 % + 3 ед. счета) | ± (0,75 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом
| Тестовое напряжение | 1,3 В
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 3 В
| Макс. Ток теста | 1,5 мА
Частота (Hz) | Пределы измерений | нет | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц
| Погрешность |  | ± (0,01 % + 1 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 1 Гц
| Чувствительность |  | 100 мВ
Емкость | Пределы измерений | нет | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ
| Погрешность |  | ± (2 % + 8 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 1 пФ
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы
| Макс. индикация | 3400 | 4000
| Линейная шкала | 70 сегментов | 82 сегмента
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с
| Автовыключение | 10 мин | 30 мин
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) |  | 9 В (тип «Крона»)
| Срок службы батареи | 500 ч | 300 ч
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 90 х 186 х 46 мм
| Масса | 490 г
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации

## APPA 90
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 91 | APPA 93N | APPA 97 / APPA 97R | APPA 97II | APPA 98II | APPA 99II | APPA 98III | APPA 99III | APPA 97IV | APPA 98IV | APPA 99IV
Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) | Пределы измерений | нет | [5 empty] | 600 В |  | 600…1000 В
| Погрешность | [6 empty] | ± (0,5 % + 3 ед.счета) |  | ± (1 % + 5 ед.счета) | ± (1 % + 3 ед.счета) | ± (0,8 % + 3 ед.счета)
| Макс. разрешение | [6 empty] | 0,1 В
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В | 200 мВ; 2; 20; 200; 600 В | 300 мВ; 3; 30; 300; 1000 В |  | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |  | 6; 60; 600; 1000 В |  | 6 В…1000 В
| Погрешность | ± (0,5 % + 1 ед. счета) |  | ± (0,5 % + 2 ед. счета) (97) ± (0,3 % + 2 ед. счета) (97R) | ± (0,25 % + 1 ед. счета) |  |  | ± (0,09 % + 2 ед.счета) | ± (0,08 % + 2 ед.счета) | ± (0,2 % + 2 ед.счета) | ± (0,09 % + 2 ед.счета) | ± (0,08 % + 2 ед.счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | [5 empty] | 1 мВ
| Вх. сопротивление | 10 Мом
| Защита входа | 1200 В | 600 В | 1000 В
DCV (диапазон mV) | Пределы измерений | нет | [5 empty] | 600 мВ | 60; 600 мВ | 600 мВ | 60; 600 мВ
| Погрешность | [6 empty] | ± (0,1 % + 2 ед.счета) | ± (0,08 % + 2 ед.счета) | ± (0,5 % + 5 ед.счета) | ± (0,1 % + 2 ед.счета) | ± (0,08 % + 2 ед.счета)
| Макс. разрешение | [6 empty] | 0,01 мВ |  | 0,1 мВ | 0,01 мВ
Переменное напряжение | Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В | 200 мВ; 2; 20; 200; 600 В | 3; 30; 300; 750 В |  | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |  | 6; 60; 600; 1000 В |  | 600 мВ…1000 В
| Погрешность | ± (1,3 % + 4 ед. счета) |  |  | ± (1,3 % + 5 ед. счета) |  |  | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ± (0,8 % + 5 ед.счета) | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |  | ± (0,8 % + 5 ед.счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ |  | 1 мВ |  | 0,1 мВ |  | 1 мВ |  | 0,1 мВ
| Полоса частот | 40…500 Гц |  | 40…500 Гц (97) 40 Гц…1 кГц (97R) | 40 Гц…1 кГц |  |  | 50 Гц…500 Гц (AC, AC + DС) |  | 45 Гц…500 Гц | 45 Гц…1 кГц
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ
| Защита входа | 850 В | 600 В | 1000 В
ACV (диапазон mV) | Пределы измерений | нет | [5 empty] | 600 мВ | 60; 600 мВ | нет
| Погрешность | [6 empty] | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,2 % + 3 ед.счета)
| Макс. разрешение | [6 empty] | 0,01 мВ | 0,1 мВ
Постоянный ток | Пределы измерений | 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 20 А* |  | 300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А* | 30; 300 мкА; 10 А | 40; 400 мкА; 10 А |  | 6; 10 А*
| Погрешность | ± (1,0 % + 1 ед. счета) |  |  | ± (1,5 % + 2 ед. счета) | ± (0,6 % + 2 ед. счета) |  | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ± (0,8 % + 3 ед. счета) | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |  | ± (0,8 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |  |  | 10 мкА |  |  | 1 мА |  | 0,01 мА
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА») | [5 empty] | предохр.10 А |  | предохр.11 А
DCA (диапазон mA) | Пределы измерений | нет | [5 empty] | 60; 600 мА
| Погрешность | [6 empty] | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ± (0,8 % + 3 ед. счета) | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |  | ± (0,8 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | [6 empty] | 10 мкА
| Защита входа | [6 empty] | предохр. 600 мА |  | предохр. 400 мА
Переменный ток | Пределы измерений | 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 20 А* |  | 300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А* | 30; 300 мкА; 10 А | 40; 400 мкА; 10 А |  | 6; 10 А* |  | 6/ 10 А*
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) |  |  | ± (2,0 % + 5 ед. счета) |  |  | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ± (1,2 % + 3 ед. счета) | ± (1,5 % + 3 ед. счета) |  | ± (1,2 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |  |  | 10 мкА |  |  | 1 мА
| Полоса частот | 40…500 Гц |  | 40…500 Гц (97) 40 Гц…1 кГц (97R) | 40 Гц…1 кГц |  |  | 50 Гц…500 Гц
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА») | [5 empty] | предохр.10 А |  | предохр.11 А
ACA (диапазон mA) | Пределы измерений | нет | [5 empty] | 60; 600 мА
| Погрешность | [6 empty] | ± (1,5% + 3 ед. счета) | ± (1,2% + 3 ед. счета) | ± (1,5% + 3 ед. счета) |  | ± (1,2% + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | [6 empty] | 10 мкА
| Защита входа | [6 empty] | предохр. 600 мА |  | предохр. 400 мА
Сопротивление | Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 Мом |  | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 Мом |  | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 Мом |  | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 Мом
| Погрешность | ± (0,8 % + 1 ед. счета) |  | ± (0,8 % + 2 ед. счета) (97) ± (0,5 % + 2 ед. счета) (97R) | ± (0,7 % + 3 ед. счета) | ± (0,4 % + 3 ед. счета) |  | ± (0,8 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом | [5 empty] | 30 Ом (≤ 200 Ом) |  |  |  | 20 Ом (≤ 200 Ом)
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 3,2 В |  |  | 3 В |  |  | 2,5 В |  | 1,8 В
| Макс. ток теста | 1,5 мА | [5 empty] | ~0,5 мА |  | -
Частота (Hz) | Пределы измерений | Нет | 2; 20; 200 кГц | нет | 3; 30; 300 кГц; 3; 30 МГц | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц |  | 100 Гц, 1, 10, 100 кГц |  | 100 Гц, 1, 10, 100 кГц | 100 Гц, 1, 10, 100 кГц
| Погрешность |  | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |  | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |  |  | ± (0,1 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 1 Гц |  | 1 Гц |  |  | 0,01 Гц
| Чувствительность |  | 200 мВ |  | 100 мВ |  |  | ≥ ~5 В/ ≥ ~20 В; ≥ 8 мА/ ≥ 0,4А (в зав. от част. диапазона) |  | ≥~5 В / ≥~20 В; ≥8 мА / ≥0,8 А (в зав. от част. диапазона) | ≥~6 В / ≥~40 В; ≥6 мА / ≥0,6 А (в зав. от част. диапазона)
Частота вращения | Пределы измерений | нет |  |  | 30; 300 коб/мин; 3; 30; 300 Моб/мин | 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин |  | нет
| Погрешность |  |  |  | ± (0,01 % + 10 ед. счета)
| Макс. разрешение |  |  |  | 30 об/мин
| Чувствительность |  |  |  | 100 мВ
Температура | Пределы измерений | нет |  |  |  |  | -20 °С…800 °С; -4 °F…1472 °F | нет | -40 °С…+400 °С | нет |  | -40 °С…+400 °С
| Погрешность | [5 empty] | ± (1,0 % + 3 °С); ± (1,0 % + 6 °F) |  | ± (1,0 % + 10 ед.счета) |  |  | ± (1,0 % + 20 ед.счета)
| Макс. разрешение | [5 empty] | 1 °С; 1 °F |  | 0,1 °С |  |  | 0,1 °С
Емкость | Пределы измерений | нет | 2; 20 200 нФ; 2; 20; 200 мкФ | нет | нет | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ |  | 1 нФ…10 мФ |  | 1 мкФ…10 мФ
| Погрешность |  | ± (2,0 % + 4 ед. счета) |  |  | ± (2,0 % + 8 ед. счета) |  | ± (1,2 % + 2 ед. счета) |  | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | ± (1,2 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 1 пФ |  |  | 1 пФ |  | 1 нФ
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал |  | 97 - синусоидальный сигнал 97R - сигнал произв. Формы | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы |  | Сигнал произвольной формы |  | Сигнал произвольной формы (TrueRMS)
| Макс. индикация | 2000 |  | 3200 | 3400 | 4000 |  | 6000
| Скорость измерения | 2,5 изм./с |  | Цифр. шкала: 2 изм./с; лин. шкала: 12 изм./с
| Автовыключение | 30 мин |  | 10 мин | 30 мин (возможна блокировка автовыключения) |  |  | 20 мин (возможна блокировка автовыключения)
| Линейная шкала | нет |  | 65 сегментов | 70 сегментов | 82 сегмента |  | 62 сегмента
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») |  | 1,5 В х 2 (тип ААА) (97) 9 В (тип «Крона») (97R) | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип «Крона»)
| Срок службы батареи | 300 ч | 150 ч | 700 ч (97); 350 ч (97R) | 500 ч | 300 ч |  | 100 ч |  | 150 ч | 200 ч (без подсветки дисплея)
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | [7 empty] | Температура: -10…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 95 х 192 х 50 мм |  |  | 94 х 188 х 40 мм |  |  | 94 х 190 х 48 мм (в чехле)
| Масса | 550 г |  |  | 490 г |  |  | 460 г
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации |  |  | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации. Дополнительно для АРРА 99II: термопара К-типа (1), адаптер термопары (1); для АРРА 98II: магнитный держатель (1). термодатчик К-типа (1 для АРРА-66RТ) |  |  | Изм. провода (2), батарея (уст.), защитный чехол, РЭ. Дополнительно для АРРА 99III: термопара К-типа (1), адаптер т/пары (1); для АРРА 98III: магнитный держатель. |  | Изм. провода (2), крокодилы (2), батарея (уст.), защитный чехол, магнитный держатель, РЭ. Дополнительно для АРРА 99IV: термопара К-типа (1)

## APPA 100
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 103N | APPA 105N | APPA 106 | APPA 107N / 109N
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |  |  | 20; 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В
| Погрешность | ± (0,25 % + 2 ед. сч.) | ± (0,1 % + 2 ед. счета) |  | ± (0,06 % + 10 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ |  |  | 1 мкВ
| Вх. сопротивление | 10 МОм
| Защита входа | 1000 В |  |  | 1000 В; ~750 В
Переменное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |  |  | 20; 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В
| Погрешность | ± (1,3 % + 5 ед. сч.) | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |  | ± (0,7 % + 50 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ |  |  | 1 мкВ
| Полоса частот | 40 Гц…1 кГц |  |  | 40 Гц…100 кГц
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ
| Защита входа | 1000 В |  |  | 1000 В; ~750 В
Относительный уровень | Диапазон измерений | нет |  |  | -80 дБ…50 дБ -15 дБм…55 дБм
| Опорный уровень |  |  |  | 0 дБ = 1 В 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом
Постоянный ток | Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А |  |  | 20; 200 мА; 2; 10 А
| Погрешность | ± (0,6 % + 2 ед. сч.) | ± (0,4 % + 2 ед. сч.) |  | ± (0,2 % + 40 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 10 мкА |  |  | 1 мкА
| Падение напряжения | <300 мВ до 40 мА, 3 Вмакс до 10 А |  |  | <800 мВ до 200 мА, 1 Вмакс до 10 А
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА»)
Переменный ток | Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А |  |  | 20; 200 мА; 2; 10 А
| Погрешность | ± (1,3 % + 5 ед. сч.) |  |  | ± (0,8 % + 50 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 10 мкА |  |  | 1 мкА
| Полоса частот | 40 Гц…1 кГц |  |  | 40 Гц…3 кГц
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА»)
Частота (при измерении уровня) | Диапазон измерений | 40 Гц…1 кГц |  |  | 40 Гц…100 кГц
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |  |  | ± (0,01 % + 10 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 1 Гц |  |  | 0,1 Гц
| Чувствительность | 1/10 от предела измерения |  |  | 1/5 от предела изм-ия
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |  |  | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20; 200 МОм; 2 ГОм
| Погрешность | ± (0,6 % + 3 ед. сч.) | ± (0,4 % + 2 ед. сч.) |  | ± (0,3 % + 30 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |  |  | 10 мОм
| Тестовое напряжение | 1,3 В |  |  | 3,3; 0,6 В
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом |  |  | 50 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 3 В |  |  | 3,3 В
| Макс. Ток теста | 1,5 мА |  |  | 1,1 мА
Частота (Hz) | Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц | 4; 40; 400 кГц; 4; 40; 400 МГц |  | 20; 200 Гц; 2; 20; 200 кГц; 1 МГц
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |  |  | ± (0,01 % + 10 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 1 Гц |  |  | 1 мГц
| Чувствительность | 150 мВ |  |  | 250 мВ
Частота вращения | Пределы измерений | 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин | 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400; 4000 Моб/мин |  | нет
| Погрешность | ± (0,01 % + 10 ед. счета)
| Макс. разрешение | 30 об/мин
| Чувствительность | 150 мВ
Коэф. заполнения импульсов | Диапазон измерений | нет |  |  | 20…80 %
| Погрешность |  |  |  | ± (0, 1 % + 1 ед. сч.)
| Макс. разрешение |  |  |  | 0.1%
Емкость | Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ
| Погрешность | ± (2,0 % + 8 ед. счета) |  |  | ± (0,9 % + 5 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 1 пФ
Температура | Диапазон измерений | нет |  | -20 °С…800 °С | -200 °С…1200 °С
| Погрешность |  |  | ± (1,0 % + 3 °С)
| Макс. Разрешение |  |  | 1 °С | 0,1 °С
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал |  | Сигнал произвольной формы
| Макс. индикация | 4000 |  |  | 20000
| Интерфейс | RS-232
| Объем памяти | нет |  |  | 1000
| Объем регистратора |  |  |  | 40000 (АРРА 109N) 6000 (АРРА 107N)
| Интервалы регистрации |  |  |  | по выбору 2
| Линейная шкала | 82 сегмента |  |  | 42 сегмента; возможна установка «0» в центр
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 20 изм./с
| Автовыключение | 30 мин (возможна блокировка автовыключения)
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) |  | 9 В (тип «Крона»)
| Срок службы батареи | 450 ч |  | 300 ч | 100 ч
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 98 х 197 х 50 мм
| Масса | 620 г
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации. Дополнительно (АРРА 106/107N/109N): термопара К-типа (1), адаптер термопары (1). Дополнительно (АРРА 109N): программа WinDMM100, кабель RS-232
| Опции | Программа WinDMM100J (АРРА 103N/105N/106), WinDMM100 (APPA 107N), кабель RS-232

## APPA 200
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 201N | APPA 208 | APPA 208B
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 600 В | 40; 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ± (0,03 % + 20 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | 1 мкВ
| Вх. сопротивление | 10 МОм
| Защита входа | 1100 В | =1000 В; ~1000 В
Переменное напряжение | Пределы измерений | 2; 20; 200; 600 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (0,7 % + 50 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 мВ | 1 мкВ
| Полоса частот | 40…500 Гц | 40 Гц…100 кГц
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ
| Защита входа | 1100 В | =1000 В; ~1000 В
Относительный уровень | Диапазон измерений | нет | -80 дБ…50 дБ; -15 дБм…55 дБм
| опорный уровень |  | 0 дБ = 1 В; 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом
Постоянный ток | Пределы измерений | 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 10 А | 40; 400 мА; 4; 10 А
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ± (0,2 % + 40 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | 1 мкА
| Падение напряжения | 800 мВ по входу mА, 1 В по входу А
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА»)
Переменный ток | Пределы измерений | 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 10 А | 40; 400 мА; 4; 10 А
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (0,8 % + 40 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | 1 мкА
| Полоса частот | 40…500 Гц | 40 Гц…1 кГц
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА»)
Частота (при измерении уровня) | Диапазон измерений | нет | 40 Гц…200 кГц
| Погрешность |  | ± (0,01 % + 1 ед. счета)
| Макс. разрешение |  | 0,1 Гц
| Чувствительность |  | 1/20 от предела измерения
Сопротивление | Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 МОм | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 Мом
| Погрешность | ± (0,75 % + 3 ед. счета) | ± (0,2 % + 30 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | 10 мОм
| Тестовое напряжение | 0,9; 0,45 В | 3,3; 0,6 В
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 50 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 3,3 В
| Макс. Ток теста | 1,5 мА | 1,1 мА
Частота (Hz) | Пределы измерений | 100 Гц; 1; 10; 100 кГц; 1 МГц | 40, 400 Гц; 4; 40; 200 кГц
| Погрешность | ± (0,1 % + 4 ед. счета) | ± (0,005 % + 10 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 10 мГц | 1 мГц
| Чувствительность | 40 мВ | 250 мВ
Коэф. заполнения импульсов (%) | Диапазон измерений | нет | 20…80 %
| Погрешность |  | ± 0,1 % + 10 ед. сч.
| Макс. разрешение |  | 0.1%
Емкость | Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40 мкФ | 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ
| Погрешность | ± (1,0 % + 4 ед. счета) | ± (0,9 % + 2 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 1 пФ | 10 пФ
температура | Диапазон измерений | нет | -200 °С…1200 °С
| Погрешность |  | ± (0,1 °С + 10 ед. сч.)
| Макс. разрешение |  | 0,1 °С
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы
| Макс. индикация | 2000 | Переключается: 40000; 4000
| Линейная шкала | 42 сегмента | 43 сегмента
| интерфейс | нет | RS-232/ USB | RS-232/ USB/ Bluetooth
| объем регистатора | нет | 40.000
| объем памяти | нет | 7 показаний
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; Линейная шкала: 20 изм./с
| Автовыключение | 10 мин | Устанавливается: 1…60 мин
| Источник питания | Батарея 1,5 В х 6 (тип ААА) или 9 В (тип «Крона»); сеть 90…264 В, 50/60 Гц
| Срок службы батареи | 1200 ч | 100 ч
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 195 х 73 х 218 мм | 233 х 95х 230 мм
| Масса | 1300 г | 1600 г
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), сетевой шнур, плечевой ремень, руководство по эксплуатации. | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), сетевой шнур, плечевой ремень, руководство по эксплуатации. батарея 9 В (1), термопара К-типа (1), адаптер термопары (1), программа WinDMM300, интерф. кабель RS-232/USB

## APPA 500
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 503 | APPA 505 | APPA 506 | APPA 506B
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 40/400мВ/4/40/400/1000 В | 100/1000мВ/10/100/1000 В | 40/ 400мВ/ 4/ 40/ 400/ 1000 В
| Погрешность | ± (0,03 % + 20 ед. счета) | ± (0,015 % + 20 ед. счета) | ± (0,03 % + 10 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 мкВ
| Вх. сопротивление | 100 МОм
| Защита входа | =1000 В; ~1000 В
Переменное напряжение | Пределы измерений | 40 /400 мВ/4 /40 /400 /1000 В | 100 /1000 мВ/10 /100 /1000 В | 40 /400 мВ/ 4 /40 /400 /1000 В
| Погрешность | ± (0,7 % + 50 ед. счета) | ± (0,4 % + 50 ед. счета) | ± (0,7 % + 50 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 мкВ
| Полоса частот | 40 Гц…1 кГц до 1000 В;до 100 кГц до 40 В | 40 Гц…1 кГц до 1000 В;до 100 кГц до 100 В | 40 Гц…1 кГц до 1000 В; до 100 кГц до 40 В
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ
| Защита входа | =1000 В; ~1000 В
Постоянный ток | Пределы измерений | 40/400мА/4/10А | 10/100мА/10А | 40/ 400мА/ 4/ 10А
| Погрешность | ± (0,2 % + 40 ед. счета) | ± (0,1 % + 40 ед. счета) | ± (0,2 % + 10 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 мкА | 0,1 мкА | 1 мкА
| Защита входа | Предохранитель 10 А/1000 В (вход «А»); 0,44 А/1000 В (вход «мА»)
Переменный ток | Пределы измерений | 40 мА/400 мА/4 А/10 А | 10 мА/100 мА/10 А | 40 мА/ 400 мА/ 4 А/ 10 А
| Погрешность | ± (0,8 % + 80 ед. счета) | ± (0,7 % + 80 ед. счета) | ± (0,8 % + 20 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 мкА | 0,1 мкА | 1 мкА
| Полоса частот | 40 Гц…1 кГц до 10 А
| Защита входа | Предохранитель 10 А/1000 В (вход «А»); 0,44 А/1000 В (вход «мА»)
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом…40 МОм | 1000 Ом… 40 МОм | 400 Ом…40 Мом
| Погрешность | ± (0,2 % + 30 ед. счета) | ± (0,025 % + 30 ед. счета) | ± (0,2 % + 20 ед. счета)
| Макс. разрешение | 10 мОм
| Тестовое напряжение | 2,5 В
Прозвон цепи | Порог срабатывания | ≤50 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Испытание диода (p-n) | Напряжение теста | 2,5 В
| Макс. Ток теста | 0,5 мА
Частота (Hz) | Пределы измерений | 40 Гц…40 МГц |  | 40 Гц…200 кГц
| Погрешность | ± (0,002 % + 10 ед. счета) |  | ± (0,005 % + 10 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,001 Гц
Коэф. заполнения импульсов (%) | Диапазон измерений | 20…80 %
| Погрешность | ± 1 % (при 20 Гц…10 кГц, уровень 5В); ± 2 % (для диапазона 50…80 %)
| Макс. разрешение | 0.1%
Емкость | Пределы измерений | 40 нФ…40 мФ
| Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. сч.) | ± (0,8 % + 2 ед. сч.) | ± (0,9 % + 2 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 10 пФ
температура | Диапазон измерений | -200 °С…1200 °С
| Погрешность | ± (1% + 6 °С) |  | ± (1% + 1 °С)
| Макс. разрешение | 0,1 °С
Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы
| Макс. индикация | 40000 | 100000 | 40.000
| Линейная шкала | 48 сегментов |  | 43 сегмента
| интерфейс | RS-232/USB |  |  | RS-232/USB/Bluetooth
| объем регистатора | 20000 |  | 40.000
| объем памяти | 1000 показаний
| интервалы регистрации | 0,5 с…600 с
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 3 изм./с (5-разрядная индикация); линейная шкала: 20 изм./с
| Автовыключение | 20 мин (возможна блокировка автовыключения)
| Источник питания | 1,5Вх4 шт (тип АА)
| Срок службы батареи | 100 ч
| Условия эксплуатации | 0°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 95 х 207 х 52 мм
| Масса | 630 г |  | 620 г
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), батарея 1.5 В (4), защитный чехол, руководство по эксплуатации, термопара К-типа (1), адаптер термопары (1), ПО, кабель USB.